AMELİYAT MASASI OMUZ DESTEK

(ARTROSKOPİ SİSTEMİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Teklif edilen ürün yeni, kullanılmamış ve orijinal üretim olmalıdır.

- Ürün omuz cerrahisi ve omuz artroskopisi operasyonlarında kullanılmaya uygun olmalıdır.

- Sistem, hastanın beach-chair (yarı oturur) pozisyonunda güvenli şekilde konumlandırılmasını sağlamalıdır.

- Sistem baş, boyun, omuz ve sırt bölgesine anatomik destek sağlayacak yapıda olmalıdır.

- Ürün yetişkin hastalarda kullanıma uygun olmalıdır.

- Ürün ameliyat masasına kolay monte edilebilen modüler yapıda olmalıdır.

- Sistem farklı marka ve model ameliyat masalarına uyarlanabilecek üniversal bağlantı sistemine sahip olmalıdır.

- Ürün uzun süreli cerrahi girişimlerde hastanın stabil pozisyonda kalmasını sağlamalıdır.

- Kullanılan tüm malzemeler medikal kullanım için uygun olmalıdır.

- Ürün kullanım sırasında hasta güvenliğini tehlikeye atabilecek keskin köşe veya çıkıntılar içermemelidir.

- Ürün ameliyat masasının üzerine baskı yapmamalı masanın üst yüzeyini deforme etmemelidir.

- Ürün klemp yardımı ile 90 derece istenilen açıda sabitlenebilmelidir.

- Ana gövde yüksek yoğunluklu medikal sınıf poliüretan malzemeden üretilmiş olmalıdır.

- Poliüretan malzeme deformasyona karşı dayanıklı olmalıdır.

- Ürün yüzeyi sıvı geçirmeyen yapıda olmalıdır.

- Ürün yüzeyi dezenfektan ve temizlik solüsyonlarına dayanıklı olmalıdır.

- Baş desteği yumuşak ve anatomik yapıda olmalıdır.

- Baş desteği yükseklik ayarı yapılabilir olmalıdır.

- Baş desteği farklı hasta anatomilerine uyum sağlayabilecek şekilde ayarlanabilir olmalıdır.

- Baş desteği sabitleme kemerine sahip olmalıdır.

- Omuz destek bölümü sağ ve sol tarafta bağımsız destek yüzeylerinden oluşmalıdır.

- Omuz destekleri operasyon sırasında hastanın stabilizasyonunu sağlayacak yapıda olmalıdır.

- Destek yüzeyleri basınç dağılımını sağlayarak hasta konforunu artırmalıdır.

- Sistem hastanın baş-boyun ekseninin korunmasına yardımcı olmalıdır.

- Üründe kullanılan metal aksam paslanmaz çelik malzemeden üretilmiş olmalıdır.

- Ürün sabitleyen klempler gevşemeye karşı emniyetli tasarıma sahip olmalıdır.

- Omuz destek sisteminin derinliği yaklaşık 7 cm ±%5  olmalıdır.

- Omuz kısmının toplam genişliği yaklaşık 40 cm ±%5 olmalıdır.

- Bel destek kısmı genişliği yaklaşık 53 cm ±%5 olmalıdır.

- Baş desteği hariç toplam uzunluk yaklaşık 57 cm ±%5  olmalıdır.

- Sistem ameliyat öncesinde kısa sürede kurulabilir olmalıdır.

- Kurulum ve söküm işlemleri özel teknik ekipman gerektirmemelidir.

- Sistem sağ ve sol omuz operasyonlarında kullanılabilir olmalıdır.

- Ürün ameliyat masası hareketlerinden etkilenmeden pozisyonunu koruyabilmelidir.

- Sistem operasyon boyunca güvenli hasta stabilizasyonu sağlamalıdır.

- Ürün ameliyat sırasında oluşabilecek mekanik yükleri karşılayabilecek dayanıklılıkta olmalıdır.

- Teklif edilen ürün T.C. Sağlık Bakanlığı ÜTS sistemine kayıtlı olmalıdır.

- Ürün CE belgeli olmalıdır.

- Üretici firmanın ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi belgesi bulunmalıdır.

- Ürün en az 2 (iki) yıl garanti kapsamında olmalıdır.

- Garanti sonrası en az 10 yıl yedek parça temin garantisi verilmelidir.