SEYYAR MUAYENE LAMBASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-Lamba, genel cerrahi, doğumhane, KBB, dermatoloji ve küçük cerrahi operasyonlarda kullanılabilecek türde tasarlanmış bir muayene lambası olmalıdır.

2-Lamba başlığını tutan kol, en az 57 cm uzunluğunda ayarlanabilir, kolay hareket edebilen ve esnek yapıda olmalıdır.

3-Lamba başlığını tutan kol, en az 8 cm uzunluğunda kolay hareket edebilen bir yapıda olmalıdır.

3-Lamba başlığında, enfraruj içermeyen ışık üretebilen, halojen lambadan uzun ömürlü, elektrik sarfiyatı daha az gelişmiş teknoloji ürünü en az 7 LED’li ışık armatürü kullanılmalıdır.

4-Lambanın gövde ile hareket ettirilmesi esnasında kolay devrilmemesi ve rahat taşınabilmesi için mobil standı 4 tekerlekli olmalıdır.

5-Lamba başlığının dış çapı en az 120 mm, iç çapı en az 70 mm ölçülerinde olmalıdır.

6-Lamba paneli üzerinde On/Off ve 8 kademeli ışık şiddet ayarı için dokunmatik tuşlar olmalıdır.

7-Lamba 220V/50 HZ AC şehir şebekesinde çalışmalıdır.

8-Cihaz üretim ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl garanti olmalıdır.

9-Lamba başlığında kullanılan led ömrü > 50000 saat olmalıdır.

- Işık alanının boyutu 100 mm olmalıdır.

- Yoğunluk 45.000 Lüks +%10 olmalıdır.

- Lambanın renk ısısı 4800K olmalıdır.

13-Lambanın renk dönüşüm indeks değeri 93 RA olmalıdır.

- Işık çapı 125 mm olmalıdır.

- Ürünün ÜTS kaydı olmalıdır.

- Ürün 2 yıl garantili olmalıdır.

- Ürünün TSE ve Satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi olmalıdır.

- Ürünün MDR ve FDA belgeleri olmalıdır.